## Slide 1: Microaccéléromètre
DECHESNE Maxime
MATHES Tom
RIES Philippe

## Slide 2: Contenu de la présentation
Introduction
Mesure d’accélération via déplacement
Principe de la mesure de déplacement
Mesure de capacité
Un cas particulier: accéléromètre ADXL150
Applications

## Slide 3: Introduction
Accéléromètre → mesures d’accélération
Micro : dimensions ~4mm² pour la puce
seule
MAIS mesure de petites (~1mg par effet tunnel)
ET de grandes accélérations (jusqu’à 100g)

## Slide 4: Contenu de la présentation
Introduction
Mesure d’accélération via déplacement
Principe de la mesure de déplacement
Mesure de capacité
Un cas particulier: accéléromètre ADXL150
Applications

## Slide 5: Mesure d’accélération via déplacement
2 possibilités:
Mesure via la déformation du support
Exemple: à l’aide d’un piézoélectrique
Mesure via le déplacement de la masse

## Slide 6: Etude du système dynamique
Fonction de transfert:
Fréquence de résonance:
Facteur de qualité:
Notes: Pour mesurer une accélération (dans une certaine direction), on mesure le déplacement d’une masse m fixée à un ressort de raideur k et soumise à une force inertielle.
On suppose qu’il y a en plus un amortissement b.
La fonction de transfert d’un tel système se met sous la forme: …
Ce système a comme fréquence de résonance … et comme facteur de qualité …
La force totale qui s’exerce sur la masse est composée de deux parties: une force inertielle et ue force due au bruit

## Slide 7: Effet du signal
Accéléromètre quasi-statique:
Dans ce cas:
Si on veut une
réponse rapide:
Exemple: 50g
Notes: On veut fabriquer un accéléromètre quasi-statique, c.-à-d. un accéléromètre où le déplacement de la masse suit l’accélération sans déphasage ni atténuation. (diagrammes de Bode)
Ceci est le cas si la variation/fréquence maximale de l’accélération est nettement inférieure à la fréquence de résonance du système.
Dans ce cas, on a: x = Ftot/k = …
Donc si on veut une grande fréquence maximale de l’accélération, il faut une grande fréquence de résonance ce qui produit des déplacement très faibles.
Exemple…

## Slide 8: Effet du bruit
Bruit de mouvement brownien:
Donc:
Exemple:
En pratique, le SNR (et donc la sensibilité) sont limités par d’autres effets:
  Circuits de mesure (amplis, etc.)
  Erreurs de calibration
  Le fait d’ajouter de la raideur à la structure (pour augmenter la fréquence de résonance)
Notes: L’amortissement fluidique introduit un bruit de mouvement brownien (du à l’amortissement fluidique) qui équivaut à une force qui s’ajoute à la force d’inertie.
Formule pour Fn,rms pour une bande de bruit de 1 Hz
Il est courant de rapporter cette force à une accélération équivalente.
L’exemple avec des valeurs réalistes pour les différents éléments laisse prévoir qu’il est possible de réaliser des grands rapports signal-sur-bruit.
En réalité la sensibilité de l’accéléromètre est limitée par d’autres effets:
- bruit introduit par les circuits de mesure
- erreurs de calibration
- le fait d’ajouter de la raideur à la structure (pour augmenter la fréquence de résonance)

## Slide 9: Contenu de la présentation
Introduction
Mesure d’accélération via déplacement
Principe de la mesure de déplacement
Mesure de capacité
Un cas particulier: accéléromètre ADXL150
Applications

## Slide 10: Principe de la mesure de déplacement
2 types de mesures:
Open-loop: mesure du déplacement
(utilisée le + souvent pour cette application)
Closed-loop: mesure de la force nécessaire pour maintenir un déplacement nul.
Diverse méthodes
Exemples:
variation de capacité: le + utilisé en microsystèmes
variation d’inductance: surtout macro senseurs
mesure optique: nouveau, technologie du futur
effet tunnel

## Slide 11: Principe de la mesure de déplacement
Via capacité
→ technique open-loop
Via effet tunnel
→ technique closed-loop
Notes: “J’introduirait d’abord les capacité simples
Ensuite on considérera les capa différentielles
Je terminerai cette partie par une comparaison entre les deux types de capa”
Chnager de slide ensuite

## Slide 12: Types de capacités de mesure
à plans parallèles
interdigitée
à effet de bords
Modèle électrique:
  Capacités simples
Notes: Modèle électrique qui est décrit analytiquement par la relation …
“La capa la plus connue… plan parallèle”
Comment la modifier
“La capa peut-être moins connue est celle à effet de bord…”
“Un troisième membre de cette famille mentionnée dans le Senturia est…”

## Slide 13: Capacités différentielles
à plans parallèles
interdigitée
à effet de bords
Modèle électrique:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Modèle électrique qui est en fait la mise en série de deux capa avec point milieu
Capa à plans parallèles,
Si la partie centrale se déplace, une capa augmente tandis que la capacomplémetaire diminue
“Il en va de même pour la capa diff…
Et en dernier lieu la capa interdigitéé qui très similiaire au cas simple sauf que
La partie fixe est constitué de deux armatures et que le déplacement se fait …

## Slide 14: 3. Comparaison
Avantages des capacités différentielles:
- annulation des effets du
premier ordre
- annulation du signal pour un
déplacement nul et
détermination du
sens de déplacement
- d’un point de vue système:
linéarisation autour du point
d’équilibre
Inconvénient des capacités différentielles:
difficulté de réaliser deux
capacités de
même valeur
complexification du circuit
de mesure
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Avantages…
Ses avantages du point de vue mesure peut-être le plus important est de fournir
un…
Pour pouvoir profiter de ces avantages il faut avoir trouver une parade aux problèmes suivants

## Slide 15: Principe de la mesure de déplacement
Via capacité
→ technique open-loop
Via effet tunnel
→ technique closed-loop

## Slide 16: Méthode: théorie
Typiquement, I~1nA, dt~1nm (V~0.2V): très sensible
→ nécessité d’utiliser feedback pour maintenir I et dt
exploitables
1.025ÅeV-15
Barrière quantique:
0.2eV
Lcaract: 0.046nm

## Slide 17: Méthode: fabrication
Gap 1nm difficiles à réaliser par fabrication
→ on utilise un actuateur (VDC~25V) pour
rapprocher les deux parties
Pas particulièrement pointu pour théorie mais
convient.
Protection contre l’écrasement:
- cantilever (ωrés~40kHz>> ω0)
- crashing protectors
dt
Hinge
Squeezed-film
damping holes
Cr/Pt/au
electrodes
Si nitride cantilever
overcoated with Cr/Pt/Au

## Slide 18: Méthode: mesure
où vac est ajusté pour maintenir I constant

## Slide 19: Résultats
Gauge factor:
→ ~22 pour dt~1nm
→ bruit dominé par le bruit intrinsèque de l’appareil
→ sensibilité inférieure au mg!!!
Bien mieux que senseur capacitif
(G.F. ~ 1 car dépendance linéaire de C en dt)
Comparaison des résultats
obtenus pour la mesure de 1.5mg
par effet tunnel et par effet capacitif
(version 5g)

## Slide 20: Contenu de la présentation
Introduction
Mesure d’accélération via déplacement
Principe de la mesure de déplacement
Mesure de capacité
Un cas particulier: accéléromètre ADXL150
Applications
Notes: Dire que l’on veut un rappel avant d’exposer la structure de cette partie

## Slide 21: Mesure de capacités
Point de départ
Quelque soit le circuit de mesure on part toujours de la relation:
L’hypothèse sous-jacente étant:
C(x) ne dépend pas de V
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Préciser l’hypothèse sur la force électrostatique qui joue ici parce que les armatures sont mobiles
Ne pas annoncer que l’on va lever cette hypothèse
Q=Cv NOTER AU TABLEAU

## Slide 22: Mesure de capacité
Mesure de capacités:
  Une capacité
  Capacité différentielle
Circuits à compensation d’offset
Techniques de démodulation
Problèmes reliés au rapport signal à bruit
Notes: “Voici la structure de la partie qui traite de la mesure de capacités”
-Dire que dans la première partie on considère des cicruits de mesure à éléments
idéaux.
-On considère deux circuits simples et des circuits à capacités commutées pour capa simples
-Annoncer de brefs exemples pour capa diff
Circuits à compensation d’offse où on examine le défaut d’offset…
Techniques de démodulation
On s’interroge sur la performance au niveau du rapport S/N et on lève ici l’hypothèse de force electrostatique
négligeable

## Slide 23: Utilisation d’un amplificateur trans-impédance
où
Notes: Repeter que l’ampli op est ideal
“Passons donc au premier cicuit présenté par Senturia…”
Parler de
C(x)
Cp dire qu’il y a dans l’interconnex le senseur-ampli tjs une capa Cp
parler de Rf
fonction de transfert pour ce ontage inverseur
ic
que ic dépend Vs
“On voit que la siginification du signal de sortie dépendra fortement de la nature de Vs”

## Slide 24: Vs est une source DC
La tension de sortie devient :
et elle est proportionnelle à la vitesse sortie pour autant que soit constant.
→ nécessité d’un intégrateur pour mesurer la position

## Slide 25: Vs est une source AC
Si Vs = Vso cos(w t) , alors il y a plusieurs cas de figures:
La masse m ne se déplace pas:
La masse m se déplace :
→ La sortie est un mélange entre mesure de
position et mesure vitesse
→ mais si
alors

## Slide 26: Illustration:
mouvement de la « proof-mass » est tel que la capacité C[x(t)] a pour expression
Signal à observer

## Slide 27
Version améliorée quand Vs est une source AC
Si
  w est assez élevé
  RF tel que w RF CF >>1
ALORS
Améliorations :
formule simplifié, car w (resp. s) n’intervient plus
RF n’apparaît pas dans la formule, mais:
RF met la valeur DC à la borne inverseuse à 0 V, ainsi:
    pas de drift pour V-
    pas de risque de saturation de l’amplificateur
    opérationnel
Notes: “Senturia propose une version amélioré du circuit précdént lorsqu’il est utilisé
à haute fréquence…
Nous ne nous attarderons pas sur celui-ci, mais j’invite les intéressé à consulter le
Bouqin du cours.
Nous passerons tout de suite à un autre type de ciruits, à savoir à des circuits dits à capa commutées
Qui se basen sur un échange de charges”
Change slide

## Slide 28: Circuits à capacités commutées
Schéma électrique
Principe de fonctionnement
phi1 = 1
T3 conduit → Vo = 0V
T1 conduit → C(x) se charge à
Qx=C(x)Vs
phi1 = 0
la charge Qx reste sur C(x)
phi2 = 1
T2 conduit → Qx est transféré sur C2
avec Qx= Q2= C2 Vo
phi2 = 0
La charge de C2 ne change pas
Vo ne change pas
Résultat :
Notes: “Mais, Attardons-nous d’abord sur le schéma électrique
On retrouve notre capacité incnnue
-et une capa de référence à laquelle on va comparer C(x)
Et 3 transistors qui contrôlent l’échange de charges
Cette échange se déroule en 4 phases régies par deux horloges ph1 et phi2
Phase1…
VS EST UNE SOURCE DC
ON PEUT SUPPOSER C(X) CONSTANT SUR UN PULSE D?HORLOGE
L’ECHELLE DE TEMPS EST CHOISE TELLE QUE LES TRANSITOIRES SONT INOBSERVABLEs

## Slide 29: Circuits à capacités commutées (2)
Schéma électrique
Principe de fonctionnement
phi1 = 1
T3 conduit → Vo = 0V
T1 conduit → C(x) se charge à
Qx=C(x)Vs
phi1 = 0
la charge Qx reste sur C(x)
phi2 = 1
T2 conduit → Qx est transféré sur C2
avec Qx= Q2= C2 Vo
phi2 = 0
La charge de C2 ne change pas
Vo ne change pas
Résultat :
Notes: Phase 2…

## Slide 30: Circuits à capacités commutées (3)
Schéma électrique
Principe de fonctionnement
phi1 = 1
T3 conduit → Vo = 0V
T1 conduit → C(x) se charge à
Qx=C(x)Vs
phi1 = 0
la charge Qx reste sur C(x)
phi2 = 1
T2 conduit → Qx est transféré sur C2
avec Qx= Q2= C2 Vo
phi2 = 0
La charge de C2 ne change pas
Vo ne change pas
Résultat :
Notes: Phase 3…

## Slide 31: Circuits à capacités commutées (4)
Schéma électrique
Principe de fonctionnement
phi1 = 1
T3 conduit → Vo = 0V
T1 conduit → C(x) se charge à
Qx=C(x)Vs
phi1 = 0
la charge Qx reste sur C(x)
phi2 = 1
T2 conduit → Qx est transféré sur C2
avec Qx= Q2= C2 Vo
phi2 = 0
La charge de C2 ne change pas
Vo ne change pas
Résultat :
Notes: En exploitant les deux expressions pour Qx on obtient une relation linéaire C(x)

## Slide 32: Mesure de capacité
Mesure de capacités:
  Une capacité
  Capacité différentielle
Circuits à compensation d’offset
Techniques de démodulation
Problèmes reliés au rapport signal à bruit

## Slide 33
Relation entrée-sortie :
Remarque :
Cp intervient
→ Y remédier au moyen d’une électrode de garde
Relation entrée-sortie :
Notes: “Senturia nous propose d’abord un simple montage suiveur…”
La capa parasite n’est pas neutralisée

## Slide 34: Mesure de capacité
Mesure de capacités:
  Une capacité
  Capacité différentielle
Circuits à compensation d’offset
Techniques de démodulation
Problèmes reliés au rapport signal à bruit
Notes: Annoncer que l’on va arrêter de considérer les ampli-op comme idéaux.
Ils on beaucoup de défaut (gain non infini,…)
“Ici on considére l’offset “(c.à.d. que V+ <> V-)

## Slide 35: Chopper Stabilized Amplifiers
Vos1 : offset sur +
Vos2 : offset sur –
Notes: Montre les trois parties
Ciruit avec l’ampli-op comportant le défaut
Permet de choisir pour V2: Vo ou –Vo
Filtrage passe-bas
D’abord exlpiquer le but de ce circuit: annuler l’effet de l’offset dans le signal de sortie
Dire qu’il ne peut pas être élimné parclabiration en raison de sa dépendance en température
Dire que pour mieux comprendre on va d’abord analyser l’volution de Vo puis celle de V2
Montrer comment on obtient Vo, que sa composante DC dépend de Vos1-Vos2
Montrer que la composante DC de V2 n’en dépend plus
Élimine aussi le bruit en 1/f entre v+ et v- ???

## Slide 36: Chopper Stabilized Amplifiers (2)
Vos1 : offset sur +
Vos2 : offset sur –

## Slide 37: Mesure de capacité
Mesure de capacités:
  Une capacité
  Capacité différentielle
Circuits à compensation d’offset
Techniques de démodulation
Problèmes reliés au rapport signal à bruit

## Slide 38: Détecteur de crêtes
Illustration:
Si
ALORS
V2 suit l’enveloppe de Vo
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Dire pourquoi on démodule
R= 1k C= 4u
C= 70u
C= 1m

## Slide 39: Démodulation synchrone
Soit
le signal à
démoduler
la copie
locale du signal de référence
Après multiplication
=
Après filtrage

## Slide 40: Mesure de capacité
Mesure de capacités:
  Une capacité
  Capacité différentielle
Circuits à compensation d’offset
Techniques de démodulation
Problèmes reliés au rapport signal à bruit

## Slide 41: Problèmes reliés au rapport signal à bruit
Considérations générales
  plus la tension liée à la mesure de C(x) est grande, plus est grand, mais la force électrostatique
  augmente aussi
  impact variable en fonction de la fréquence
  Vs est une source DC:
Vs est une source AC:
  limiter la bande passante du système de manière à éliminer une certaine partie du bruit par filtrage
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Faire le lien avec le cours de microélectronique de 2e tech

## Slide 42: Problèmes reliés au rapport signal à bruit (2)
Cas particulier : circuits à capacités commutées
les transistors ne sont pas idéaux
→ capacités internes à charger et à décharger

## Slide 43: Contenu de la présentation
Introduction
Mesure d’accélération via déplacement
Principe de la mesure de déplacement
Mesure de capacité
Un cas particulier: accéléromètre ADXL150
Applications

## Slide 44: ADXL150: Principe de fonctionnement
Mesure d’accélération via mesure capacitive du déplacement en boucle ouverte
42 capacités différentielles pour la mesure
12 capacités différentielles pour l’auto-test
Région de
mesure de
position
(42 cellules)
Région
d’auto-test
(12 cellules)
500 μm
104 μm
Vsense
V+
V-
G0 = 1.3 μm
Épaisseur: H = 2 μm
L0
Notes: La mesure de l’accélération se fait via mesure capacitive du déplacment d’une masse (en boucle ouverte)
La partie noire constitue la masse mobile avec ses électrodes mobiles
Les parties blanche et grise constituent les électrodes fixes des capas différentielles
On peut voir les ressorts qui sont pliés
Les électrodes fixes sont commandées par deux signaux modulants opposés et la sortie est un signal modulé qui mesure le déséquilibre de la capa différentielle
Distinguer les parties mesure et auto-test
Mentionner les dimensions

## Slide 45: ADXL150: Photos
Chip monolithique
2 grandes régions: région du capteur et région des circuits électriques auxiliaires
8 connections vers l’extérieur
Notes: Chip monolithique: tout (partie mécanique et circuits électriques) a été réalisé sur un même chip
On peut bien distinguer la partie mécanqiue de la partie des circuits auxiliaires électriques

## Slide 46: ADXL150: Schéma-bloc
Schéma-bloc de l’accéléromètre:
Système en boucle ouverte (tous les éléments sont assez linéaires, donc pas besoin de boucle fermée)
Les électrodes des capacités sont commandées par un signal modulant
La sortie des capacités est amplifiée et démodulée
Le signal démodulé est filtré
Oscillateur
Ampli
Capteur
LPF
Sortie
Accélération
Auto-Test
Démodulateur
synchrone
Notes: Schéma-bloc
Le système est en boucle ouverte, donc il n’y a pas de rétroaction servant à linéariser le système, car tous les éléements sont assez linéaires par eux-mêmes.
Le capteur est excité soit par une accélération, soit par un signal d’auto-test.
Les électrodes des capas sont excitées par une signal modulant créé par un oscillateur.
La sortie des capas est amplifiée et démodulée à l’aide du même signal modulant.
Ceci nous donne un signal proportionnel à l’accélération subie mais qui présente des ondulations.
Un filtrage pass-bas permet d’éliminer ces ondulations.

## Slide 47: ADXL150: Spécifications
Fonction de transfert:
  Vs = tension d’alimentation
  a = accélération
  si sensibilité de 38mV/g
est appelé le biais
peut être compensé pour les mesures en DC à l’aide d’un pin spécial (à température constante)
L’accéléromètre est ratiométrique par rapport à l’alimentation (veut dire l’offset et l’accélération sont proportionnels à la tension d’alimentation)
Notes: Accélération maximale mesurable: +-50g
Fonction de transfert.
Au repos, donc si a vaut 0, Vout vaut ceci:… (biais) Moitié de la tension d’alimentation + plage définie par alpha
Alpha peut être compensé
Bande passante, fréquence de résonance, et accélération maximale
L’accéléromètre est ratiométrique: l’offset et l’accélération sont proportionnels à la tension d’alimentation. Ceci est très pratique car si la tension d’alimentation présente des fluctuations, l’accéléromètre et les circuits extérieurs varient de la même façon.

## Slide 48: ADXL150: Spécifications (2)
Réglage par laser au niveau de la gaufrette: offset, sensibilité, auto-test, fréquence
Parmi les 8 pins, seulement 5 sont utilisées en fonctionnement normal: l’alimentation, la masse, la sortie, l’auto-test et la calibration (compensation de l’offset)
Les autres servent à des fonctions de test
Notes: Réglage par laser…
Expliquer 5 des 8 pins.

## Slide 49: ADXL150: Design et modélisation
Capacité:
avec 42 cellules et des petits déplacements:
  (permittivité du vide)
  (épaisseur du polysilicium)
  (longueur de la région de recouvrement)
  (gap au repos)
cela nous donne . La capacité réelle est plus grande
que ces 60 fF, surtout parce qu’on a négligé les effets de bord
Notes: Estimons la valeur des capacités différentielles.
Approximation des capas planaires.
Avec 42 cellules et des petits déplacements…
Expliquer les différents termes…
La capa donnée par ADI est plus grande que 60 fF, mais c’est parce qu’on a négligé les effets de bord. Montrer les lignes de champ sur le schéma….

## Slide 50: ADXL150: Design et modélisation (2)
Raideur:
estimée à partir de la version dépliée de la poutre
  (module de Young)
  (largeur de la poutre, épaisseur du poly)
  (épaisseur de la poutre)
  (longueur totale de la poutre)
ce qui nous donne: (ceci est très proche de la valeur 5.4 N/m donnée par ADI)
Notes: Estimons la raideur des ressorts. Dans un des chapitres du bouquin, nous avons vu que la raideur peut être approximée par la formule suivante:…
Montrer comment on passe de la version réelle à la version dépliée….
L’estimation de k n’inclut pas la diminution de k due au voltage appliqué qui est de 0.4 N/m

## Slide 51: ADXL150: Design et modélisation (3)
Fréquence de résonance:
( )
Facteur de qualité:
b est très difficile à estimer:
  En ne considérant que le film d’air en dessous de la masse m, on a:
  et on trouve que Q = 120
  En tenant compte également de l’air entre les doigts de la masse m, on trouve que Q = 34
Avec les approximations ci-dessus, on sous-estime fortement b (la valeur de Q donnée par ADI vaut 5), d’où la nécessité de faire des simulations…
Notes: A l’aide des dimensions géométriques de la partie mobile, on peut estimer sa masse. Ceci nous donne la fréquence de résonance.
Estimer le facteur de qualité est nettement plus difficile.
Eta est la visquosité

## Slide 52: ADXL150: Fabrication
Processus iMEMS
= surface micromachining

## Slide 53: Etape 1
Circuit area Sensor area
n+ runner
n+
Ox
p- substrate
p
p
Gate Oxyde
LPCVD Nitride
BPSG
ground

## Slide 54: Etape 2
n+ runner
n+
Ox
p- substrate
p
p
LPCVD Nitride
Sacrificial oxyde
Sensor poly
BPSG
Circuit area Sensor area
1.6μm
2μm

## Slide 55: Etape 3
n+ runner
n+
Ox
p- substrate
p
p
Sensor poly
Sacrificial
oxyde
BPSG
Metallization
PECVD Nitride
PECVD Oxyde
Circuit area Sensor area

## Slide 56: Etape 4
n+ runner
n+
Ox
p- substrate
p
p
BPSG
Metallization
PECVD Nitride
Sensor poly
PECVD Oxyde
Circuit area Sensor area

## Slide 57: Remarques
Tout (transistor, senseur…) est fait en 1 seule passe.
Il faut faire attention au moment de la découpe
→ utilisation d’une méthode particulière
Packaging standard (14-pin)

## Slide 58: Remarques (2)
Polysilicone du senseur:
- implants P → R=150Ω/carré
- taille des grains: 0.3-0.5μm
- tension finale (après traitement thermique): 40-75MPa
→ pas d’effet sur k
  Design plié permet de supprimer les contraintes axiales MAIS doit être plutôt tensile pour éviter une déformation si
contraction
  Également limitation du gradient vertical de tension
  → longueur max: 150-180μm

## Slide 59: ADXL150: Performances
Sensibilité:
- dans l’axe: déterminée par le bruit
1mg/√Hz dans 10Hz-1kHz (2 fois le bruit Brownien)
→ δarms= 32mg
→
- croisée dans le plan: kcross>>kaxe
- croisée perpendiculaire: section carrée → ω0,perp≈ ω0,axe
MAIS 1. amortissement beaucoup plus fort
2. C différentielle non influencée au 1e ordre
→ δC minimum observable: 10-18F

## Slide 60: ADXL150: Performances (2)
Offset: 2 causes
- alignement dans le champ terrestre (effet de g)
- gaps pas parfaits → C différentes
→ force appliquée sur la masse à l’allumage
→ attention aux variations de Vs
Exemple: 1% d’écart → δx=0.002μm (0.01μN, presque 5g)
Gain des amplis op: réglés avec précision par laser

## Slide 61: Contenu de la présentation
Introduction
Mesure d’accélération via déplacement
Principe de la mesure de déplacement
Mesure de capacité
Un cas particulier: accéléromètre ADXL150
Applications

## Slide 62: Exemples d’application
Mesures d’accélérations ou de chocs:
  Dans le domaine automobile (airbags): le traitement du signal permet de dire s’il s’agit d’un accident ou non
Mesures d’inclinaison (tilt):
  Dans le domaine automobile ou aérospatial: 3 accéléromètres donnent l’orientation 3D dans l’espace (en combinaison avec GPS donne des systèmes de navigation performants)
  3 accéléromètres + 3 gyroscopes donnent l’orientation et la vitesse de rotation 3D dans l’espace
Notes: Essentiellement 3 types de mesure.
En analysant le signal enregistré, on peut dire si on est dans le cas d’un accident ou non

## Slide 63: Exemples d’application
Mesures de vibrations:
  Domaine industriel: permettent de mesurer l’«état de santé» de moteurs, de pompes, de compresseurs, par analyse des vibrations
  Domaine médical: tremblement de la main, mesures cardiaques, etc.
Autres applications intéressantes:
  Sub-woofer actif
  Stimulateur neuro-musculaire
  Alarme de voiture
  Contrôle du curseur dans un PDA
  Équilibrage de la charge dans les machines à laver
  Tremblements de terre

## Slide 64: Démo du ADXL202
ADXL202: 2 axes, ±2g, résolution de 5mg, sortie analogique ou PWM
Sert surtout aux mesures d’inclinaison, à la détection de mouvement, dans les alarmes de voiture et dans les accessoires de sport
Ici: mesure d’inclinaison:
axe x / axe y
sur l’oscillo:
  y en fonction de x
  le point décrit un cercle
  le rayon vaut 1
  l’angle dépend de
  l’orientation de
  l’accéléromètre
g
x
y
Notes: Spécifications….
Applications…
Ici on fait une mesure d’inclinaison: l’axe x est en rouge, l’axe y en bleu
Les deux axes se trouvent dans un plan vertical, ils sont soumis au champ g
On fait tourner l’accéléromètre dans ce plan. Expliquer la figure…
Sur l’oscillo on affiche une courbe de Lissajou, y en fonction de x
Si on tourne l’accéléromètre, le point décrit un cercle de rayon 1